**2025年9月23日 实验室安全检查**

1. **检查人员：陈雪初、王娟、张宁津、安全小卫士（曹甜利、王英桥、胡秋凝、庄嘉禾）**

**二、优秀实验室**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间** | **负责人** | **值得学习** | **图片** |
| 440 | 张秋卓 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 | 04c8dc091782bd8fbfc515b24bf40528_ |
| 442 | 马黎萍 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 | 1dfe8adb1372f03f773c922b5b5b44ff_ |
| 454 | 甄广印 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 | 6bdc6fab190df06ce4fcb355c789129d_ |

**三、问题房间**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间** | **负责人** | **问题** | **图片** |
| 130 | 邓泓 | 1. 洗眼器坏了，不出水，需维修。 | 03edc1dfb422d83201c34ae4240aaf15_ |
| 132 | 武冬 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 通风橱柜门未关； 3. 实验垃圾存放处无危废区域标志、无危废标志。 | 048d2e4d2861224df37dc4697016b6d3_93280eade7641d272acc3fba6825eac8_1bf12b88f6cc593d26da2d063bd2bc87 |
| 134 | 曹承进 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 通风橱柜门没关； 3. 矿泉水瓶装水样未贴标； 4. 超低温冰箱无防冻手套。 | 、598182c4ab5cf0842c748f61a515cc27_1ca21efcfb3d28745fa3a9e153242500_e0936449f1be3874491637fe18acea52_13abb264957b4083414d3d512e0e2729_ |
| 136 | 徐娟、李秀艳 | 1. 通风橱柜门没关； 2. 钢瓶生锈。 | f15e46df3b1b5311d539aa2e401d87f1_1fa4cc5c0fa75dc64e2e984aef32892b_ |
| 142 | 王希华、杨海波 | 1、灭火器前有遮挡。 | 9563fd239cbe537c124dcc06a20672fa_ |
| 167 | 黄民生 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 地面潮湿有水容易滑倒。 | 481d52fbf73fd0789ba3c2dd58a1ab0a_ed534e7e0ae2d9d4b45a4fb5d1dedcb4_ |
| 173 | 伏玉玲 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 液体药品无防漏托盘。 | 33f5ea5a84aaf403abee65d469f303ec_cc96bb0133ecc55723e656145b702b9f_ |
| 175 | 何国富 | 1. 废液桶未贴区域标签。 | 9bc3ab6457976489b0b0ca1782cca6c8 |
| 218 | 邢丁亮、张思宇 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 钢瓶没有状态标志； 3. 烘箱没有高温标识。 | 29555cf9f571e315a1bc0e03fa0ccf22_7afd768313520f26fe4b7cacce9e3052_33c9eca3f6be4c713affc4ec54817f98_ |
| 244 | 武冬 | 1. 做实验未穿实验服。 | dcddf6aa04a94a44c1f1f0fb7a403a60_ |
| 246 | 何岩 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 通风橱柜门没关； 3. 废液桶没贴标签，没放在危废区域里面。 | c5f4b2e828b0fa9bb8437fbca285a6b2_5ecbf1e937ee839bc38d68371a400725_  52ae88a3114f425265f340a456f6ddc4 |
| 248 | 曹承进 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 废液桶过多未及时处置（无机); 3. 高温设备（烘箱）无操作规范； 4. 液体药品无防漏托盘。 | 6651687ebd52d85d32d4b13015a87539_731f6123d6fb3abe81a7ac143941b4f9_4cded2808674056f07b71040c7a418ee_c625896d7d3d1a48401310e9bef8d5a4_ |
| 318 | 萨沙 | 1. 钢瓶生锈，无状态标志。 | 7c092da1f3249f8b9c5cc88b5d0ab9f1_ |
| 334 | 李媛媛 | 1. 灭火器无检查记录。 | e76ff8cb508c21ff128784afbba85436_ |
| 336 | 李媛媛 | 1. 灭火器无检查记录。 | bcfba8c87a34713bf50699475d47e166_ |
| 338 | 邓泓 | 1. 1个钢瓶没固定、无表头/钢瓶帽、无状态标志； 2. 通风橱柜门没关。 | 4889484e72d30034bd9dea80184978cd_d7d5f65e886cf1ea08c5479f3262cc6b_ |
| 346 | 周小奇 | 1. 烘箱无高温标识。 | 0c2574b10d4a86a58f9c7d01b2e7966d_ |
| 348 | 邓杰 | 1. 灭火器无检查记录； 2. 钢瓶生锈不合规； 3. 安全柜药品位置不对，应该固体在上，液体在下 | d2733f4a120fb8d245c49fcd10358ba9_5cbf117708e5a98a919328a49fa9b4e8_2cd00c2ac5790afb49e93c664f6de67b_ |
| 350 | 黎少鹏  斯幸峰 | 1. 超低温冰箱无手套； 2. 烘箱无高温标识。 | b7ec2cc36675baf200c23a30eda71eaf_8a08ae9a7eab8c1f69f7e70ac4a2c7ba_ |
| 438 | 周天舒 | 1、钢瓶生锈。 | edba268c6eca5252dd5aa9038be50945_ |
| 444 | 张颖 | 1. 烘箱无高温标识。 | 20191c7b3529781ec674ac4b570bdb68_ |
| 446 | 阎恩荣 | 1. 超低温冰箱无防冻手套； 2. 过道严重堵塞，存在消防隐患。 | 086b61890f8df43dc6a505011e393fde_f7f276f29fc40f47d1aba0781d0f3889_03ed61b9fad29fb53e025710ad691ea6_ |
| 447 | 王兆慧 | 1. 烘箱无高温标识； 2. 安全检查本未更新； 3. 废液桶过满未及时送储； 4. 通风橱柜门没关。 | 51895210bf8395af0ae92a1c970597ae_e22be14cff6ee0b5e3b5bd2f88effe23_  793490c862cbe1e179b613f8c91cc8e4_fc659d744b0601372ae3b90531dd8867_ |
| 449 | 陈超 | 1. 通风橱柜门没关； 2. 安全柜未上双锁。 | f196abc9054bb47b3bb117a9396d0737_cbc09d37d1ff5a97e7c813b62e7ea069_ |
| 生科辅楼301 | 孙远奎 | 1. 灭火器上堆放杂物。 | bd1fdafe31a03d71b1f2db86dccffd1c_ |
| 生科辅楼302 | 孙远奎 | 1. 防爆柜未上双锁； 2. 灭火器上堆放杂物。 | 2765e5edbd9999784e7df5f7b5f99a87_e9bfc3c45d674d0fc4400474e078359a_ |
| 生科辅楼304 | 孙远奎 | 1. 灭火器上堆放杂物。 | 4a84d72c3adae4ef34d931c8a283aa88_ |
| 生科辅楼307 | 孙远奎 | 1. 学生实验没穿实验服。 | b562d39e3bfc650d36cd3faccf005b92_4a12aa0112482a7bc82e5f6dd16235c9_be0dcd9261752e9f60a42f9f1d9e31f6_ |